## Badania
1. Pomiar akustyczny dokonywany jest poprzez element uderzający w powierzchnię butli. Uderzenie powoduje powstanie fali akustycznej przemierzającą ciekły ośrodek. Po odbiciu się fali od powierzchni cieczy następuje zmiana jej zwrotu. Fala docierająca do urządzenie jest odbierana przez mikrofon, następnie dokonywana jest analiza czasu pomiędzy nadawanym sygnałem a sygnałem zarejestrowanym przez mikrofon. Na podstawie powyższych danych możliwe jest odczytanie objętości gazu w butli. Znaczną wadą tej metody jest konieczność mechanicznego uderzenia w butlę, co nie jest rozwiązaniem iskrobezpiecznym. Metoda ta musi zostać zatem odrzucona z przyczyn bezpieczeństwa. | 2. Analiza objętości butli, czyli pomiar masy jest możliwa poprzez rejestrowanie zmian masy. Określenie konkretnych pojemności butli z gazem przez standardy europejskie dotyczące przechowywania gazu umożliwia określenie grupy butli o ściśle określonej pojemności i masie. Znana gęstość gazu pozwala na konwersje informacji o masie na informacje o stopniu wypełniania butli. Pomiar odbywa się poprzez belkę tensometrzyną. Jest to urządzenie pozwalające mierzyć ugięcie, które jest wprost proporcjonalne do masy butli. Pomiar dokonuje się poprzez zmianę rezystancji rezystora pod wpływem rozciągania. Pomiar jest analogowy i wymaga wykorzystania przetwornika analogowo-cyfrowego zintegrowanego ze wzmacniaczem, gdyż mierzone zmiany są niewielkie. Pomiar masy, może odbywać się niezależnie od ustawienia butli. Ważne jest tylko by cała jej masa opierała się na jednym punkcie belki. Rozwiązanie to wymaga kalibracji. Każdy z tensometrów ma swoją rezystancję więc każdy z nich musi być odpowiednio kalibrowany. Dodatkowym problemem w tym rozwiązaniu jest zależność temperaturowa. Dodatkowa kompensacja jest potrzebna aby pomiar był zawsze dokładny. Biorąc pod uwagę że urządzenia konsumenckie będą działały w różnych warunkach temperaturowych należy odpowiednio zaprojektować proces kalibracji, co komplikuje aplikacje użytkownika. Przekłada to odpowiedzialność za prawidłowe użytkowanie na posiadacza urządzenia. | 3. Pomiar ciśnienia butli może odbywać się poprzez zainstalowanie specjalnego zaworu. Rolą tego urządzenia było by wykrywanie zmian wynikających z normalnego użytkowania butli oraz zmian niepożądanych (wycieków). Zmiany ciśnienia rejestrowane były by poprzez elektroniczny manometr działający na bardzo podobnej zasadzie jak belka tensometryczna z tym, że w tym wypadku mierzone jest ugięcie membrany pod wpływem ciśnienia. Otrzymane dane o ciśnieniu w butli musiałyby być odpowiednio skalibrowane. Konieczna jest kompensacja temperatury oraz odpowiednie dostosowanie do każdego z typów z butli. Wadą tego rozwiązania jest konieczność ingerencji w układ przewodów gazowych. Każde nieprawidłowe zamontowanie manometru stanowiłoby śmiertelne zagrożenie dla użytkownika. Dodatkowo zastosowanie manometru ma duży wpływ na koszt całości urządzenia. Wady tego rozwiązania znacząco przewyższają zalety.
Tabela 1 Porównanie pomiarów
Nazwa | Opis | Zalety i wady
Pomiar ultradźwiękowy | Polega na wysłaniu przez ściankę butli impulsu z przetwornika i zmierzeniu czasu do powrotu impulsu odbitego od tafli skroplonego gazu wewnątrz butli. | Zalety: Nieinwazyjny montażu, Stosunkowo niska cena, Brak elementów mechanicznych Wady: Powierzchnia czujnika musi dokładnie przylegać do butli (np. montaż za pomocą pasa), wymaga układu generującego i odczytującego wysokie częstotliwości
Pomiar akustyczny | zakłada pobudzenie mechaniczne butli i zmierzenie częstotliwości rezonansowej, np. poprzez uderzenie w ściankę i analizę dźwięku odebranego mikrofonem. | Zalety: nie wymaga skomplikowanego przetwornika ultradźwiękowego prostszy w budowie Wady: Użycie elementów ruchomych. Powierzchnia musi dokładnie przylegać do butli. Trudno dostępne moduły wykonujące tego typu pomiar
Pomiar ciśnienia | Pomiar ciśnienia wymagałby dokręcenia do głównego zaworu butli manometru ze zintegrowanym cyfrowym czujnikiem ciśnienia np. HYDAC HDA 4000. Ze względu na dużą cenę takiego czujnika nie jest to rozwiązanie atrakcyjne | Zalety: Powszechnie stosowana i opracowana dokładnie metoda. Dużo dostępność rynkowych produktów Wady:Stosunkowo wysoka cena manometru w porównaniu do innych rozwiązań. Montaż na butli wymaga ingerencji w zawór. Bezpośredni styk przetwornika z gazem wyklucza wykonanie własnego
4. Pomiar ultradźwiękowy procedura wykonywania pomiarów: 1. Prawidłowe ustawienie butli i odczekanie na ustabilizowanie się poziomu gazu. 2. Test pomiarowy używając wybranej głowicy w dwóch wariantach: ● Piezoelektryk przyklejony do butli - charakteryzuje się bardzo dobrym przekazem drgań mechanicznych (fali ultradźwiękowej), słaba mobilność rozwiązania, czujnik przyklejany tylko raz. ● Piezoelektryk w plastikowej obudowie - drgania przekazywane przez bezpośredni kontakt. Obudowa plastikowa jest dociśnięta do butli przez magnesy zewnętrzne. Charakteryzuje się dużą tłumiennością fali ultradźwiękowej (powierzchnia styku nigdy nie jest idealna), Mobilne rozwiązanie pozwalające na przemieszczanie czujnika w dowolnym momencie. 3. Połączenie się z czujnikiem gazu i wzmacniaczem sygnału. 4. Odpowiednia konfiguracja czujnika gazu. 5. Eksperymentalny dobór parametrów pracy czujnika: ● Częstotliwość nadawanych impulsów ● Ilość nadawanych impulsów wzbudzających piezoelektryk ● Amplituda nadawanych impulsów ● Ustalenie wartości wzmocnienia sygnału odebranego ● Ustalenie progu interpretacji sygnału odebranego jako sygnału odbitego ● Dobranie maski oddzielającej wpływ sygnału nadawczego na interpretację sygnału odebranego 6. Odczyt i przeliczenie wartości o wymiarze czasowym na zmierzoną długość 7. Analiza wyników | 5. Pomiar ultradźwiękowy - wyniki i analiza przeprowadzonych badań Główną zaletą pomiarów z czujnikiem usytuowanym na górze jest łatwy dostęp użytkownika do manipulacji (montaż w przypadku zmiany butli). Teoretyczną podstawą pomiaru w przypadku usytuowania górnego jest pomiar wskazujący ile gazu nie ma w butli w stosunku do całości. Jest to o tyle problematyczne, że w przypadku takich pomiarów powinniśmy korzystać z czujników o niższej częstotliwości, ale metalowa struktura butli powodowałaby znaczne tłumienie sygnału takiego typu. Testy przy wybranej głowicy pomiary zostały wykonane dla butli każdego typu oprócz butli “NANO 8Kg”. Butla tego typu przez zewnętrzną kompozytową budowę uniemożliwia dociśnięcie czujnika za pomocą magnesu. Wyniki wszystkich testów wypadły negatywnie (brak jakichkolwiek odbić), co potwierdza tezę że bardziej skutecznym sposobem pomiaru jest pomiar wskazujący ile gazu jest w butli w stosunku do całości. Główną zaletą pomiarów z czujnikiem usytuowanym po bokach jest łatwy dostęp użytkownika do manipulacji (montaż w przypadku zmiany butli). Teoretyczną podstawą pomiaru w przypadku usytuowania z boku jest pomiar wskazujący czy tafla gazu znajduję się nad czy pod miejscem umieszczenia czujnika. Jest to o tyle problematyczne że nie daje to gwarancji pomiaru ciągłego. Otrzymujemy wyłącznie dyskretną wartość o obecności gazu. Sprawia to pewne niebezpieczeństwo spowodowane złym umiejscowieniem czujnika przez użytkownika który nie posiada wiedzy na temat aktualnego poziomu gazu. W rezultacie już na samym początku prowadzenia prac badawczo rozwojowych przy tym umiejscowieniu głowicy odrzuciliśmy ten wariant mocowania czujnika. | Teoretyczną podstawą pomiaru w przypadku usytuowania z dołu jest pomiar wskazujący ile gazu jest ma w butli w stosunku do całości. Jest to o tyle mało problematyczne że w przypadku takich pomiarów powinniśmy korzystać z czujników o wyższej częstotliwości (rzędu MHz), więc metalowa struktura butli nie powodowałaby tłumienia sygnału takiego typu. Testy przy wybranej głowicy pomiary zostały wykonane dla butli każdego typu oprócz butli “NANO 8Kg”. Butla tego typu przez brak podwyższenia dna butli od ziemi uniemożliwia montaż czujnika w taki sposób aby działał on gdy butla stoi w pozycji naturalnej. Głównymi parametrami które znacząco wpływają na jakość i obecność sygnału odbitego jest: ● Ilość nadawanych impulsów wzbudzających piezoelektryk ● Ustalenie wartości wzmocnienia sygnału odebranego ● Amplituda nadawanych impulsów W przypadku gdy pierwsze dwa parametry jesteśmy w stanie w relatywnie prosty sposób modyfikować za pomocą układu pomiarowego, to na trzeci parametr nie mamy bezpośredniego wpływu. Warto zaznaczyć, że jest to najbardziej znaczący parametr wpływający na otrzymanie jakiegokolwiek sygnału odbitego. Dlatego zdecydowaliśmy się na stworzenia wzmacniacza sygnału nadawanego w celu odebrania jak najlepszego sygnału powrotnego. Gwarantuje to pewność obecności wystarczająco silnego sygnału pozwalającego oszacować wysokość gazu. W pierwszej iteracji wzmacniacz występuje w postaci wersji prototypowej na oddzielnej płytce ewaluacyjnej. | 6. Pomiar ultradźwiękowy - Podsumowanie wyników a. Najlepszym usytuowaniem głowicy pomiarowej jest położenie dolne b. W układzie piezoelektryka przyklejonego do butli otrzymujemy najlepszy rezultat c. Zastosowanie wzmacniacza nowego typu powinno przynieść pozytywny rezultat w postaci pozytywnego pomiaru dla dużych butli d. Zwiększenie amplitudy sygnału (nowy wzmacniacz) może wykluczyć konieczność użycia kleju do usytuowania głowicy. e. Dla układu dokonywania wykrycia wycieku gazu naturalnie zachodzący spadek temperatury wpływa pozytywnie na szybsze wykrycie wycieku. f. możliwa jest kompensacja pomiarów przy pomocy krzywej zmiany gęstości propanu względem temperatury
7. Pomiar ultradźwiękowy - Pomiary na butli turystycznej VITKOVICE MILMET 1kg | Pomiary rozpoczęliśmy przy pełnej butli i uzyskaliśmy następujący odczyt: TOF = 361 us (ang. time of flight), co odpowiada odległości 20.07 cm zakładając średnią prędkość dźwięku w ośrodku butli równą 1111.8m/s. Następnie mierząc za pomocą miarki odległość między najniższym punktem butli (miejscem zamontowania czujnika), a najwyższym punktem (okolice zaworu) odnotowaliśmy wartość około 19.50 cm. Mieści się to w oczekiwanej tolerancji pomiaru. Następnie dokonaliśmy pomiaru wagi butli przed rozpoczęciem pomiaru i na końcu pomiaru. Następnie dokonaliśmy serii pomiarów co ok. 5-10 min. Tabela poniżej przedstawia wyniki:
Pojemność (%) | (us) | Wysokość gazu słupa(cm) | czas działania odbiornika gazu (min)
100 | 361 | 20.07 | 0
91.97 | 332 | 18.46 | 10
86.7 | 313 | 17.4 | 20
84.49 | 305 | 16.95 | 25
82.27 | 297 | 16.51 | 30
80.89 | 292 | 16.23 | 35
76.73 | 277 | 15.4 | 40
Następnie na podstawie porównania odczytów czujnika oraz masy butli oszacowaliśmy błąd pomiaru:
Pojemność (%) | TOF (us) | Wysokoś ć słupa gazu (cm) | czas działania odbiornika gazu (min)
100 | 361 | 20.07 | 0
76.73 | 277 | 15.4 | 40
83.93 | 303 | 16.84 | 40 (butla ma temperaturę pokojową)
Warto również zauważyć że przy szybkim spalaniu (symulacja wycieku) zgodnie z równaniem Clapeyrona przy stałej objętości zachodzi przemiana izochoryczna. Powoduje to obniżenie temperatury gazu, co jest spowodowane obniżeniem się ciśnieniem gazu w butli. Obniżenie temperatury może w negatywny sposób wpływać na odczytywany wynik. Spadek temperatury wpływa także na gęstość propanu oraz butanu. Przy obniżonej temperaturze i zwiększonej gęstości, objętość gazu zmniejsza się dodatkowo. Powoduje to zaniżony odczyt czasu powrotu sygnału względem normalnej temperatury. Jest to pozytywny efekt dzięki któremu jesteśmy w stanie wykryć szybciej większe spadki poziomu tafli gazu. Jednak gdy celem jest dokładny odczyt procentowy ilości gazu w butli aby uniknąć negatywnego wpływu temperaturowego konieczne jest użycie kompensacji błędu. Pomocne w tym aspekcie mogą być krzywe charakteryzujące zmianę gęstości względem temperatury. W badanym zakresie już od -50 do 50 st. C można w prosty sposób można dokonać linearyzacji charakterystyki w celu kompensacji błędu. | 8. Pomiar ultradźwiękowy - Pomiary na butlach dużego typu: Podczas pomiarów na większych butlach mamy do czynienia z dłuższą drogą sygnału ultradźwiękowego (większa wartość TOF). Powoduje to problemy związane z większą tłumiennością sygnału. Implikuje to brak otrzymania sygnału zwrotnego wystarczającego na określenie poziomu tafli gazu. Spowodowane jest to zbyt niską amplitudą drgania. Zmiana amplitudy osiągnięta zostanie przez wprowadzenie nowego wzmacniacza w nowej rewizji urządzenia. Zintegrowany układ czujnika z wzmacniaczem nowego typu o większym wzmocnieniu pozwoli na rozwiązanie tego problemu.
9. Głowice wytypowane do wykonania pomiarów
nr | nazwa | cena [PLN]
1 | BPU-P7-1000B-W200
2 | SMD10T2R111WL | 48,39
3 | SMD15T21R111WL | 48,39
4 | UB161M7 | 8,63
5 | UB162M4 | 12,12
6 | AV2015032304 | 7,74
7 | PZT-82 28*2 MM | 23,23 (7,74 przy 100 szt.)
8 | Bina-1G1-1035 | 19,36
9 | 10.2x1.0mm 2.05MHz-PZT4 Piezo Disc | 9,25
10 | 25*2.18mm-PZT4 Piezo Discs | 15,45
11 | MSW-A211MH11TR | 8,5
12 | PSC1.0M020160H2AD0-B0 | 7,34
13 | HJ-GF200KH | 116,09
14 | TL10005 | 116,09
15 | FBWFM-012-1.0MHz | 7,74
16 | P54-400 | 9,29
17 | PSV1.0M010102H5LT0-B0 | 7,74
18 | Bina-1G1-1035 | 11,61
19 | HNB-4P1-3020 | 38,72
20 | BB-TL1000KA | 38,72
21 | TL2000KA | 38,72
22 | LF2000K1 | 11,62
23 | HFD8X9-2M-45 | 310,02
24 | DYP-UL005 | 156,7
25 | PSC2.0M014083H2AD2-B0 | 10,84
26 | DM1000 | 38,78
27 | AV0001 | 7,75
28 | DS1603DA-RS485 | 57,87
29 | PZT09 | 1,54
30 | APV020 | 3,87
10. Pomiar ultradźwiękowy - głowice nie przystosowane do pracy z układem pomiaru gazu. Głównym parametrem wpływającym na propagacje fal w ośrodku jakim jest wnętrze butli gazowej jest częstotliwość fali ultradźwiękowej. Z przeprowadzonych testów na wstępnie odrzuciliśmy wszystkie głowice pracujące w zakresie rzędu kHz. Piezoelektryki pracujące w takim zakresie częstotliwości najlepiej sprawują się przy pomiarach substancji w stanie lotnym (np. pomiar przepływu powietrza). Podczas pomiaru gazu w stanie ciekłym w butli dużo lepszym rozwiązaniem jest wykorzystanie głowic pracujących w zakresie rzędu MHz. Spośród analizowanych piezoelektryków wiele z nich charakteryzowało się bardzo słabą czułością przy odbiorze sygnału powrotnego, o ile podczas pracy nadawczej radziły sobie bardzo dobrze, to nie były w stanie odebrać sygnału odbitego. | 11. Pomiar ultradźwiękowy - wybrana głowica do dalszych prac Biorąc pod uwagę uniwersalność czujnika dla każdej butli należy pamiętać o sposobie montażu w aspekcie każdej butli. W przypadku małych butli turystycznych problemem jest montaż głowic o dużych średnicach u spodu butli. Duży promień krzywizny butli powoduje problem zamontowania w taki sposób aby czujnik przylegał całym polem powierzchni. Dlatego biorąc pod uwagę wybór głowicy piezoelektrycznej należy pamiętać o ograniczeniach związanych z maksymalną średnicą jaką możemy wykorzystać. Doświadczalnie oszacowaną górną granicą średnicy piezoelektryka jest około 1.7-1.8 cm. Spośród zbioru piezoelektryków najlepszym wyborem pod względem czułości odbioru fal oraz ograniczeniami związanymi ze średnicą jest SMD15T21R111WL. W sekcji 4 znajduję się przebieg przedstawiający odczyt fali powrotnej. | 13. Pomiar ultradźwiękowy - wnioski a. Najlepszą częstotliwością wytypowaną podczas testów okazała się 1MHz. b. Ze względu na operacje na małych butlach posiadamy ograniczenie średnicy głowicy. c. Większość głowic piezoelektrycznych sprawuje się lepiej przy pracy generacyjnej, natomiast przy pracy nasłuchowej niewiele. d. Efekty odczytu sygnału odbitego są zależne od dobrego sprzężenia mechanicznego między butlą a głowicą pomiarową.